Covaris ME220 操作指南

- 确认储水瓶中水高于标记线, 如果水位低于标记线，请将桌上的灭菌超纯水加入储水瓶中。禁止擅自加未灭菌或纯度不够的水！

储水瓶

废液瓶

确认废液瓶中的水位低于标记线. 若水位高于水位线，请取出废液瓶清空。储水瓶和废液瓶取出的方法见下图：轻按“Metal thumb latch”释放“Quick Disconnect Insert”，取出储水瓶加水或清空。

- 打开机器开关，打开电脑，双击软件sonolab 8。注意：先开机器再开软件

- Home界面点击Motion Control选择Home键进行位置初始化。

- 根据实验需要，选择合适的rack和Acoustic Waveguide. 打开安全门，将样品槽和Weight Counter旋转90度，把Waveguide安装到水槽特定位置，如下图。

- 软件程序编写：

- 左侧下拉菜单选择已有程序或在HOME界面点击New新建一个程序

- 出现如下图Method editor 的窗口，输入名称，选择合适的“Rack Definition”。Temp Setpoint输入设定的温度，Temp Range温度范围设置±3℃

- 点击NEW，出现下图对话框，根据样品管位置，选择ABCD对应位置；点按钮，设置Step

- 弹出下图对话框，选择Step Type

提示语，出现提示语对话框，点击“OK”后程序继续

延时程序，可设置延时时间

样品处理程序

- 选择Treatment，出现如下状态栏

- Duration: 样品处理的时间，单位是“秒”，最多不超过：3600秒。

- Peak Incident Power（PIP）：最高入射功率，范围0.1-75Watt

- Duty Factor: 超声时间占样品处理时间的百分比（Average Incident Power= PIP*Duty factor， 不能超过20Watt）

- Cycle per Burst:

- 如果需使用多种程序处理样品，点按钮

- 出现如下图对话框后，

若选择Delay（Peak Power较高的treatment，仪器可能出现延时的情况，最好加Delay程序）

若选择Prompt（如需中途取出样品进行处理，可选择Prompt）

执行Prompt时，程序暂停并出现如下图对话框，这时可以打开安全门处理样品，结束后关好安全门，点击OK键即可继续处理程序。

备注：这个程序中，所选择的样品都进行一样的处理

- 如果对不同位置的样品进行不同的条件处理，则需点击+new按钮，建立新的process，如下图

根据样品的位置，选择ABCD，然后设置Steps。

- 完成后点击屏幕右上角Save键，进行method保存。

- 回到HOME界面。

- 如果仪器显示温度与设定温度接近，可以直接将样品放到Rack上，System Status显示正常后，点击Run键开始处理。

如果仪器温度偏离设定温度较多，而样品对温度要求较高，可先不上样品，系统会出现报警对话框，提示在降温。这时，直接点击Pause键，等温度快到达设定温度时，加入样品（如下图）

- 程序或者重新程序。

- 程序结束后，显示“Method Complete”点击Motion Control选择Home键，待样品移出水浴后，打开安全门取出样品管。

- 查看History，出现如下图界面

- 双击查看程序运行的情况，看能量和温度是否稳定。（能量不稳定或上升过慢，会导致样品处理不充分）。

注意：History文件过多会导致程序运行缓慢，平台会定期删除文件，样品处理后请及时查看数据并进行实验记录。

- 工作时间（周一至周五）实验，工作人员会在下班前清空水槽，关闭仪器；工作时间外实验，请点击Water works选择Empty, 仪器排空水槽中的水,结束后关闭软件，关机。注意：先关软件再关机。